仕様書

１　委託業務名

令和８年度原子力防災活動資機材（ポケット線量計）点検・校正業務委託

２　委託場所

佐賀県唐津市、伊万里市及び玄海町

３　委託期間

契約締結の日から令和９年１月29日（金）まで

４　保守点検項目

- 電子ポケット線量計　2,329本

（アロカ製　PDM-122B-SHC：2,329本）

①　外観検査

・　有害な変形及び破損の有無を確認する。

②　自然積算特性試験

・　一定の環境条件で８時間放置し、積算値を確認する。

③　目盛校正

・　137Cs γ線を照射し、校正定数を算出する。

- 電子ポケット線量計（アラーム付）124本

（アロカ製　PDM-222VC：124本）

①　外観検査

・　有害な変形及び破損の有無を確認する。

②　自然積算特性試験

・　一定の環境条件で８時間放置し、積算値を確認する。

③　目盛校正

・　137Cs γ線を照射し、校正定数を算出する。

④　警報設定誤差試験

・　線量警報設定値の85%以下の線量を照射した場合、警報が作動せず、また、115%以上の線量を照射した場合、警報が作動することを確認する。

５　留意点

・　点検・校正で使用する電池は、点検・校正対象機器に同梱又は付属されているものを使用すること。

・　同梱又は付属されている電池が不良の場合、受託者で新品の電池を用意し、点検・校正すること。

・　点検・校正に使用した電池は、受託者の責において適切に処理すること。

・　点検・校正終了後の機器は、必要数量の新品の電池１回分（未開封のもの）を同梱又は付属して返送すること。

６　報告書の提出

・　点検・校正業務が完了したときは、速やかに成果品として上記試験結果の試験成績書を添えて、業務完了報告書を提出しなければならない。

・　報告書の検査を受け、不合格と判断された場合は、速やかに報告書を補正し、再提出しなければならない。

・　本業務において修理（交換部品を含む）が必要と判明した場合、別途協議により対応を決定する。

７　保管場所

| 場所 | PDM-122B-SHC | PDM-222VC |
| --- | --- | --- |
| 唐津総合庁舎 | 2 |  |
| 防災航空センター |  |  |
| 伊万里市役所 | 570 |  |
| 玄海町役場 | 278 |  |
| 唐津市人権ふれあいセンター | 700 |  |
| 鎮西市民センター |  |  |
| 呼子市民センター | 110 |  |
| 肥前市民センター |  |  |
| ひれふりランド | 210 |  |
| 北波多市民センター | 120 |  |
| 厳木市民センター |  |  |
| 相知市民センター | 239 | 39 |
| 七山市民センター | 100 |  |
| 唐津市消防本部 |  | 85 |
| 唐津消防北部分署 |  |  |
| 唐津消防西部分署 |  |  |
| 伊万里有田消防本部 |  |  |
| 合計 | 2,329 | 124 |