オゾン校正システム　応札仕様書

	住所
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	連絡先電話番号
	

	納入予定品

	メーカー：
型　　式：




１　機器仕様
	要求仕様
	納入予定品仕様

	本契約で購入する機器は、令和８年（2026年）４月以降に製造された未使用品であり、かつ「環境大気常時監視マニュアル第６版」第３章3.7　オキシダント自動測定機のうち、3.7.1（1）3）自治体基準器及び3.7.1（1）5）精度管理についての要件及び下記の条件を満たすこと。
	

	（１）
	測定対象
	大気中のオゾン
	

	（２）
	性能
	1）測定範囲
瞬時値　　　： 0～0.2/0.5/1.0ppm
  1時間平均値 ： 0～0.2/0.5/1.0ppm
（適切なレンジ切換え（手動及び自動）が可能であること。）
2）繰り返し性
±１％以内
	

	（３）
	オゾン校正用基準器の質量
	オゾン校正用基準器の本体質量は13kg以下であること。
	

	（４）
	その他
	

	
	ア　電源
	AC100V±10%かつ60Hzであること。
	

	
	イ　寸法

	機器は全て既存のラックへの設置を前提とし、外形寸法はおおむね高さ650mm以下、幅550mm以下、奥行き450mm以下とする。
	

	
	ウ　測定データ出力

	RS-232C等により測定値を出力する機能を有すること。
	



２　付属品
	要求仕様
	納入予定品仕様

	予備品・消耗品
	１式
	

	その他測定に必要と思われる物品
	１式
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